医疗器械注册申报资料

境内第二类 / 第三类 · 首次注册

编 制 模 板

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 型号、规格 |  |
| 注册申请人 |  |
| 申报类型 | 境内首次注册 |
| 注册分类 | □ 第二类 □ 第三类 |
| 编制日期 |  |
| 版 本 | V1.0 |

编制依据

国家药品监督管理局公告 2021 年第 121 号

《医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式》（2022-01-01 施行）

《医疗器械注册与备案管理办法》（市场监管总局令第 47 号）

本模板不含审评尺度。涉及实操口径的内容均以【专家口径】或【草稿】标注，与原文区分。

# 使用说明

本模板是申报资料的结构与写作载体，不是审评口径。填写内容必须由申请人依据产品实际自行完成；模板中的灰色「原文要求」框逐字摘自公告原文，是形式审查与发补的直接依据，不得删改。

## 一、三条形式审查硬线（最高频退回点）

下列三条并非经验之谈，均为公告附件「格式要求」明文规定，形式审查必查。编制完成、送审前逐条打勾确认：

□  每章必须有 X.1 章节目录，含本章全部一级、二级标题，并注明各项页码（模板每章首页已备目录表）；

□  每项二级标题对应的资料单独编制页码——不是整本连续页码，这一条踩得最多；

□  除关联文件外全部中文；外文证明性文件须附中文译本并由代理人签章，据外文翻译的资料须同时提供原文。

## 二、形式要求（原文）

1. 申报资料应当有所提交资料目录，包括申报资料的一级和二级标题。每项二级标题对应的资料应当单独编制页码。

2. 申报资料应当按目录顺序排列并装订成册。

3. 申报资料一式一份，其中产品技术要求一式两份，应当使用 A4 规格纸张打印，内容完整、清楚，不得涂改，政府部门及其他机构出具的文件按照原件尺寸提供。凡装订成册的，不得自行拆分。

4. 申报资料使用复印件的，复印件应当清晰并与原件一致。

5. 各项申报资料中的申请内容应当具有一致性。

6. 各项文件除关联文件外，均应当以中文形式提供，如证明性文件为外文形式，还应当提供中文译本并由代理人签章。根据外文资料翻译的申报资料，应当同时提供原文。

## 三、签章与公证要求（原文）

1. 境内产品申报资料如无特殊说明的，应当由注册申请人签章。「签章」是指：注册申请人盖公章，或者其法定代表人、负责人签名并加盖公章。

2. 进口产品申报资料如无特别说明，原文资料均应当由注册申请人签章，中文资料由代理人签章。原文资料「签章」是指：注册申请人的法定代表人或者负责人签名，或者签名并加盖组织机构印章；中文资料「签章」是指：代理人盖公章，或者其法定代表人、负责人签名并加盖公章。

3. 进口产品申报资料中由境外注册申请人提供的关联文件、符合性声明以及说明书、标签应当提交由注册申请人所在地公证机构出具的公证件。公证件可以是通过电子公证模式办理的，但应当同时提交由境外注册申请人出具的关于新公证模式的说明文件。

## 四、电子文档要求（原文）

□  申请表——需同时提交电子文档。

□  产品技术要求——应为 Word 文档，并且可编辑、修改。

□  综述资料、非临床研究综述以及产品说明书——应为 Word 文档，并且可编辑、修改。

□  临床试验数据库——根据文件类型采用 pdf、word、excel、xpt、txt 等，word、excel、txt 等文件应当可编辑、修改。

## 五、本模板的使用边界

· 「原文要求」框内为 121 号公告附件 5 原文摘编，逐字未改。填写时以框内要求为准，模板的留白与表格仅决定编排顺序。

· 涉及时限、变更路径、体系核查的条文在 47 号令，本模板不重复；查条文用关键词检索原文库。

· 本模板按境内首次注册编排。进口产品增补境外申请人关联文件与公证件；变更、延续注册的资料项另行取舍，见文末对照表。

# 1  监管信息

行政性材料章。此章不出技术内容，但形式审查退回有一半落在这里。

本章目录（对应 1.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 章节目录 |  |  |
| 1.2 | 申请表 |  |  |
| 1.3 | 术语、缩写词列表 |  |  |
| 1.4 | 产品列表 |  |  |
| 1.5 | 关联文件 |  |  |
| 1.6 | 申报前与监管机构的联系情况和沟通记录 |  |  |
| 1.7 | 符合性声明 |  |  |

## 1.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（直接使用上方表格，填写页数与页码；本章资料改动后须同步更新）

## 1.2  申请表

原文要求 按照填表要求填写。

□  电子申报系统在线填报后生成打印件，签章。

□  同时提交可编辑 Word 电子文档（附件 4 电子文档要求）。

【提示】 申请表内填报的产品名称、型号规格、结构及组成、适用范围，须与 2.2–2.4 及产品技术要求逐字一致——「各项申报资料中的申请内容应当具有一致性」是形式要求第 5 条。

（粘贴申请表系统打印件，或注明其在装订册中的位置）

## 1.3  术语、缩写词列表

原文要求 如适用，应当根据注册申报资料的实际情况，对其中出现的需要明确含义的术语或缩写词进行定义。

| 术语 / 缩写 | 全称 | 在本申报资料中的含义 | 首次出现位置 |
| --- | --- | --- | --- |

（在此填写）

## 1.4  产品列表

原文要求 以表格形式列出拟申报产品的型号、规格、结构及组成、附件，以及每个型号规格的标识（如型号或部件的编号，器械唯一标识等）和描述说明（如尺寸、材质等）。

| 序号 | 型号、规格 | 结构及组成 | 附件 | 标识（型号/部件编号、UDI） | 描述说明（尺寸、材质等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【提示】 本表与 2.3「型号规格」对比表是两张表：本表解决「有哪些型号」，2.3 解决「型号之间差在哪」。

（在此填写）

## 1.5  关联文件

原文要求 【境内申请人】1. 企业营业执照副本或事业单位法人证书的复印件。2. 按照《创新医疗器械特别审查程序》审批的境内医疗器械申请注册时，应当提交通过创新医疗器械审查的相关说明。3. 按照《医疗器械应急审批程序》审批的医疗器械产品申请注册时，应当提交通过医疗器械应急审批的相关说明。4. 委托其他企业生产的，应当提供受托企业资格文件（营业执照副本复印件）、委托合同和质量协议。5. 进口医疗器械注册人通过其在境内设立的外商投资企业按照进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关规定申请注册时，应当提交进口医疗器械注册人同意注册申报的声明或授权文件；还应提供申请人与进口医疗器械注册人的关系（包括法律责任）说明文件，应当附相关协议、质量责任、股权证明等文件。 【境外申请人】1. 企业资格证明文件。2. 注册地或生产地所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的准许该产品上市销售的证明文件，未在注册地或生产地所在国家（地区）上市的创新医疗器械可以不提交。3. 未将该产品作为医疗器械管理的，需提供相关文件，包括准许该产品上市销售的证明文件。4. 在中国境内指定代理人的委托书、代理人承诺书及营业执照副本复印件。5.（创新）通过创新医疗器械审查的相关说明。6.（应急）通过医疗器械应急审批的相关说明。7. 委托其他企业生产的，应当提供受托企业资格文件、委托合同和质量协议。 【主文档授权信】如适用，应当对主文档引用情况进行说明，并提交由主文档所有者或其备案代理机构出具的授权信，包括引用主文档的申请人信息、产品名称、已备案的主文档编号、授权引用的主文档页码/章节信息。

（在此填写）

按申报主体勾选应提交项：

境内申请人

□  企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件

□  通过创新医疗器械审查的相关说明（适用时）

□  通过医疗器械应急审批的相关说明（适用时）

□  受托企业营业执照副本复印件 + 委托合同 + 质量协议（委托生产时）

□  进口注册人同意注册申报的声明或授权文件 + 关系说明（附协议、质量责任、股权证明）（外商投资企业申报时）

境外申请人

□  企业资格证明文件（注册地主管部门或第三方认证机构出具）

□  准许该产品上市销售的证明文件（创新且未在境外上市的可不提交）

□  未按医疗器械管理时的说明文件 + 准许上市销售证明文件

□  境内指定代理人的委托书、代理人承诺书、营业执照副本复印件

□  通过创新医疗器械审查的相关说明（适用时）

□  通过医疗器械应急审批的相关说明（适用时）

□  受托企业资格文件 + 委托合同 + 质量协议（委托生产时）

主文档

□  主文档引用情况说明 + 主文档所有者（或其备案代理机构）出具的授权信

【提示】 境外申请人的关联文件、符合性声明、说明书标签须提交境外公证机构出具的公证件；电子公证的还须附境外申请人关于新公证模式的说明文件（附件 4·签章和公证要求第 3 条）。这是进口项目最常见的退回点。

（按上述清单顺序装订，逐项标注页码）

## 1.6  申报前与监管机构的联系情况和沟通记录

原文要求 1. 在产品申报前，如果申请人与监管机构针对申报产品以会议形式进行了沟通，或者申报产品与既往注册申报相关，应当提供下列内容（如适用）：（1）列出监管机构回复的申报前沟通。（2）既往注册申报产品的受理号。（3）既往申报前沟通的相关资料，如既往申报会议前提交的信息、会议议程、演示幻灯片、最终的会议纪要、会议中待办事项的回复，以及所有与申请相关的电子邮件。（4）既往申报（如自行撤销/不予注册上市申请、临床试验审批申请等）中监管机构已明确的相关问题。（5）在申报前沟通中，申请人明确提出的问题，以及监管机构提供的建议。（6）说明在本次申报中如何解决上述问题。 2. 如不适用，应当明确声明申报产品没有既往申报和/或申报前沟通。

（在此填写）

□  监管机构回复的申报前沟通清单

□  既往注册申报产品的受理号

□  既往沟通资料：会前提交信息、会议议程、演示幻灯片、会议纪要、待办事项回复、相关电子邮件

□  既往申报中监管机构已明确的问题

□  申报前沟通中申请人提出的问题 + 监管机构建议

□  本次申报如何解决上述问题的说明

□ 不适用——声明：本申报产品无既往申报和/或申报前沟通。

【提示】 第（6）项「说明在本次申报中如何解决上述问题」是最容易漏的一条，不是把纪要附上就算完成。

## 1.7  符合性声明

原文要求 申请人应当声明下列内容：1. 申报产品符合《医疗器械注册与备案管理办法》和相关法规的要求。2. 申报产品符合《医疗器械分类规则》有关分类的要求。3. 申报产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。4. 保证所提交资料的真实性（境内产品由申请人出具，进口产品由申请人和代理人分别出具）。

□  声明一：符合《医疗器械注册与备案管理办法》和相关法规要求

□  声明二：符合《医疗器械分类规则》有关分类要求

□  声明三：符合现行国家标准、行业标准（附符合标准的清单）

□  声明四：所提交资料真实（境内由申请人出具；进口由申请人与代理人分别出具）

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 性质（GB/YY/行标） | 适用条款/项目 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（签章：境内申请人盖公章，或法定代表人或负责人签名并加盖公章）

# 2  综述资料

回答三个问题：产品是什么、跟谁比、上过市没有。审评员读完这一章应能建立产品全貌，不需要翻到第三章。

本章目录（对应 2.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 章节目录 |  |  |
| 2.2 | 概述 |  |  |
| 2.3 | 产品描述 |  |  |
| 2.4 | 适用范围和禁忌证 |  |  |
| 2.5 | 申报产品上市历史 |  |  |
| 2.6 | 其他需说明的内容 |  |  |

## 2.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 2.2  概述

原文要求 1. 描述申报产品的通用名称及其确定依据。2. 描述申报产品的管理类别，包括：所属分类子目录名称、一级产品类别、二级产品类别，管理类别，分类编码。3. 描述申报产品适用范围。4. 如适用，描述有关申报产品的背景信息概述或特别细节，如：申报产品的历史概述、历次提交的信息，与其他经批准上市产品的关系等。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 通用名称 |  |
| 命名依据 |  |
| 分类子目录名称 |  |
| 一级产品类别 |  |
| 二级产品类别 |  |
| 管理类别 | □ 第二类 □ 第三类 |
| 分类编码 |  |
| 适用范围（一句话） |  |

（在此填写）

## 2.3  产品描述

原文要求 1. 器械及操作原理描述——（1）无源医疗器械：描述工作原理、作用机理（如适用）、结构及组成、原材料（与使用者和/或患者直接或间接接触的材料成分；若包含生物材料或衍生物，描述物质来源和原材料、预期使用目的、主要作用方式；若包含活性药物成分（API）或药物，描述药物名称、预期使用目的、主要作用方式、来源）、交付状态及灭菌方式（如适用，描述灭菌实施者、灭菌方法、灭菌有效期），结构示意图和/或产品图示、使用方法及图示（如适用）以及区别于其他同类产品的特征等内容。（2）有源医疗器械：描述工作原理、作用机理（如适用）、结构及组成、主要功能及其组成部件（如关键组件和软件等）的功能、产品图示（含标识、接口、操控面板、应用部分等细节），以及区别于其他同类产品的特征等内容。含有多个组成部分的，应说明其连接或组装关系。 2. 型号规格：对于存在多种型号规格的产品，应当明确各型号规格的区别。应当采用对比表或带有说明性文字的图片、图表，描述各种型号规格的结构组成（或配置）、功能、产品特征和运行模式、技术参数等内容。 3. 包装说明：（1）说明所有产品组成的包装信息。对于无菌医疗器械，应当说明其无菌屏障系统的信息；对于具有微生物限度要求的医疗器械，应当说明保持其微生物限度的包装信息。说明如何确保最终使用者可清晰地辨识包装的完整性。（2）若使用者在进行灭菌前需要包装医疗器械或附件时，应当提供正确包装的信息（如材料、成分和尺寸等）。 4. 研发历程：阐述申请注册产品的研发背景和目的。如有参考的同类产品或前代产品，应当提供同类产品或前代产品的信息，并说明选择其作为研发参考的原因。 5. 与同类和/或前代产品的参考和比较：列表比较说明申报产品与同类产品和/或前代产品在工作原理、结构组成、制造材料、性能指标、作用方式（如植入、介入），以及适用范围等方面的异同。

（在此填写）

### 2.3.1  器械及操作原理描述

按产品有无源选择填写口径：

□  无源产品——工作原理、作用机理、结构及组成、原材料（接触材料成分）、生物材料/衍生物来源与作用方式、API 或药物信息（如适用）、交付状态及灭菌方式、结构示意图/产品图示、使用方法及图示、区别于同类产品的特征

□  有源产品——工作原理、作用机理、结构及组成、主要功能及各组成部件（含关键组件、软件）功能、产品图示（标识、接口、操控面板、应用部分）、区别于同类产品的特征；多组成部分须说明连接或组装关系

（在此填写，图示单独编号并在正文引用）

### 2.3.2  型号规格

| 对比项目 | 型号/规格 A | 型号/规格 B | 型号/规格 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构组成（或配置） |  |  |  |
| 功能 |  |  |  |
| 产品特征和运行模式 |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |
| 其他差异 |  |  |  |

### 2.3.3  包装说明

□  全部产品组成的包装信息

□  无菌产品：无菌屏障系统信息

□  有微生物限度要求的产品：保持微生物限度的包装信息

□  确保最终使用者可清晰辨识包装完整性的方式

□  使用者在灭菌前需自行包装时：正确包装信息（材料、成分、尺寸）

### 2.3.4  研发历程

（研发背景与目的；参考的同类/前代产品及其被选为参考的原因）

### 2.3.5  与同类和/或前代产品的参考和比较

| 比较项目 | 申报产品 | 同品种/前代产品 A | 同品种/前代产品 B |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作原理 |  |  |  |
| 结构组成 |  |  |  |
| 制造材料 |  |  |  |
| 性能指标 |  |  |  |
| 作用方式（如植入、介入） |  |  |  |
| 适用范围 |  |  |  |
| 其他异同 |  |  |  |

（此表是后续同品种临床评价路径的对比基础，填法须与 4.2 保持一致）

## 2.4  适用范围和禁忌证

原文要求 1. 适用范围：（1）应当明确申报产品可提供的治疗或诊断功能，可描述其医疗过程（如体内或体外诊断、康复治疗监测、避孕、消毒等），并写明申报产品诊断、治疗、预防、缓解或治愈的疾病或病况，将要监测的参数和其他与适用范围相关的考虑。（2）申报产品的预期用途，并描述其适用的医疗阶段（如治疗后的监测、康复等）。（3）明确目标用户及其操作或使用该产品应当具备的技能/知识/培训。（4）说明产品是一次性使用还是重复使用。（5）说明与其组合使用实现预期用途的其他产品。 2. 预期使用环境：（1）该产品预期使用的地点，如医疗机构、实验室、救护车、家庭等。（2）可能影响其安全性和有效性的环境条件，如温度、湿度、压力、移动、振动、海拔等。 3. 适用人群：目标患者人群的信息（如成人、新生儿、婴儿或者儿童）或无预期治疗特定人群的声明，患者选择标准的信息，以及使用过程中需要监测的参数、考虑的因素。如申报产品目标患者人群包含新生儿、婴儿或者儿童，应当描述预期使用申报产品治疗、诊断、预防、缓解或治愈疾病、病况的非成人特定群体。 4. 禁忌证：如适用，通过风险/受益评估后，针对某些疾病、情况或特定的人群（如儿童、老年人、孕妇及哺乳期妇女、肝肾功能不全者），认为不推荐使用该产品，应当明确说明。

□  适用范围：治疗/诊断功能、医疗过程、针对的疾病或病况、监测参数

□  预期用途与适用的医疗阶段（如治疗后监测、康复）

□  目标用户及其应具备的技能/知识/培训

□  一次性使用 / 重复使用

□  组合使用实现预期用途的其他产品

□  预期使用地点

□  可能影响安全有效的环境条件（温度、湿度、压力、移动、振动、海拔）

□  目标患者人群（或无特定人群声明）、患者选择标准、需监测的参数

□  含新生儿/婴儿/儿童时，须描述该非成人特定群体

□  禁忌证（适用时，经风险/受益评估后明确）

【提示】 「适用范围」的措辞会原样进入注册证，并与说明书、技术要求、临床评价资料互相咬合。此处定稿前应先锁定这三处的文字。

（在此填写）

## 2.5  申报产品上市历史

原文要求 如适用，应当提交申报产品的下列资料：1. 上市情况：截至提交注册申请前，申报产品在各国家或地区的上市批准时间、销售情况。若申报产品在不同国家或地区上市时有差异（如设计、标签、技术参数等），应当逐一描述。2. 不良事件和召回：如适用，应当以列表形式分别对申报产品上市后发生的不良事件、召回的发生时间以及每一种情况下申请人采取的处理和解决方案，包括主动控制产品风险的措施，向医疗器械不良事件监测技术机构报告的情况，相关部门的调查处理情况等进行描述。同时，应当对上述不良事件、召回进行分析评价，阐明发生的原因并对其安全性、有效性的影响予以说明。若不良事件、召回数量大，应当根据事件类型总结每个类型涉及的数量。3. 销售、不良事件及召回率：如适用，应当提交申报产品近五年在各国家（地区）销售数量的总结，按以下方式提供在各国家（地区）的不良事件、召回比率，并进行比率计算关键分析。不良事件发生率＝不良事件数量÷销售数量×100%，召回发生率＝召回数量÷销售数量×100%。发生率可以采用每使用患者年或每使用进行计算，申请人应当描述发生率计算方法。

（在此填写）

2.5.1  上市情况

| 国家/地区 | 上市批准时间 | 批准部门/注册号 | 销售情况 | 与本次申报的差异（设计/标签/技术参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.5.2  不良事件和召回

| 序号 | 发生时间 | 事件/召回描述 | 原因分析 | 处理与解决方案（含主动控险措施） | 对安全性有效性的影响 | 报告/调查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5.3  销售、不良事件及召回率（近五年）

| 年度 | 国家/地区 | 销售数量 | 不良事件数 | 不良事件发生率 | 召回数 | 召回发生率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（发生率计算口径说明：按每使用患者年 / 每使用次 计算，须写明计算方法）

## 2.6  其他需说明的内容

原文要求 1. 如适用，明确与申报产品联合使用实现预期用途的其他产品的详细信息。2. 对于已获得批准的部件或配合使用的附件，应当提供注册证编号和国家药监局官方网站公布的注册证信息。

| 类别 | 名称/型号 | 注册证编号 | 注册人 | 在检测系统中的作用 | 是否附说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合使用产品 |  |  |  |  |  |
| 已批准部件/附件 |  |  |  |  |  |

（在此填写）

（在此填写）

# 3  非临床资料

本章体量最大、发补最集中。47 号令第 52 条「七项资料」里，风险分析、产品技术要求、检验报告三项都落在这一章。

本章目录（对应 3.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 章节目录 |  |  |
| 3.2 | 产品风险管理资料 |  |  |
| 3.3 | 医疗器械安全和性能基本原则清单 |  |  |
| 3.4 | 产品技术要求及检验报告 |  |  |
| 3.5 | 研究资料 |  |  |
| 3.6 | 非临床文献 |  |  |
| 3.7 | 稳定性研究 |  |  |
| 3.8 | 其他资料 |  |  |

## 3.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 3.2  产品风险管理资料

原文要求 产品风险管理资料是对产品的风险管理过程及其评审的结果予以记录所形成的资料。应当提供下列内容，并说明对于每项已判定危害的下列各个过程的可追溯性。1. 风险分析：包括医疗器械适用范围和与安全性有关特征的识别、危害的识别、估计每个危害处境的风险。2. 风险评价：对于每个已识别的危害处境，评价和决定是否需要降低风险，若需要，描述如何进行相应风险控制。3. 风险控制：描述为降低风险所执行风险控制的相关内容。4. 任何一个或多个剩余风险的可接受性评定。5. 与产品受益相比，综合评价产品风险可接受。

□  风险分析——适用范围与安全性有关特征的识别、危害识别、估计每个危害处境的风险

□  风险评价——判断是否需降低风险，需要时说明控制方式

□  风险控制——为降低风险所执行的控制内容

□  剩余风险的可接受性评定（单个或多项）

□  综合评定：与产品受益相比，风险可接受

【提示】 原文要求「说明对于每项已判定危害的上述各个过程的可追溯性」——可追溯性是独立要求，不是把五份文件钉在一起就算完成，需能由单个危害反查到分析、评价、控制、剩余风险与受益比较。

（风险管理报告编号：　　　　　可追溯性实现方式：□ 危害清单编号贯穿　□ 追溯矩阵　□ 其他）

## 3.3  医疗器械安全和性能基本原则清单

原文要求 说明产品符合《医疗器械安全和性能基本原则清单》（见附件 9）各项适用要求所采用的方法，以及证明其符合性的文件。对于《医疗器械安全和性能基本原则清单》中不适用的各项要求，应当说明理由。对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置；对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。

| 序号 | 安全和性能基本原则条款 | 适用性 （适用/不适用） | 符合性方法 | 证据文件名称 | 在申报资料中的位置 / QMS 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【提示】 清单完整表见原文库 121附件9；不适用项必须写理由，写「不适用」三个字不构成理由。证据文件若不在申报资料内，必须给出 QMS 文件编号备查——这是核查时的对账依据。

（本清单完整填写后单独成册，编号：　　　　　，共　　页）

## 3.4  产品技术要求及检验报告

原文要求 1. 申报产品适用标准情况：申报产品应当符合适用的强制性标准。对于强制性行业标准，若申报产品结构特征、预期用途、使用方式等与强制性标准的适用范围不一致，申请人应当提出不适用强制性标准的说明，并提供经验证的证明性资料。2. 产品技术要求：医疗器械产品技术要求应当按照相关要求的规定编制。3. 产品检验报告：可提交以下任一形式的检验报告：（1）申请人出具的自检报告。（2）委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告。

（在此填写）

3.4.1  适用标准情况

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 强制性/推荐性 | 适用性 | 不适用条款及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【提示】 强制性与适用范围不一致时必须提交「不适用说明 + 经验证的证明性资料」，不能只在标准清单里划掉。

3.4.2  产品技术要求

（产品技术要求全文另册，一式两份；同时提交可编辑 Word 电子文档）

3.4.3  产品检验报告（二选一）

□  申请人出具的自检报告（自检能力与条件另附说明，核查时重点检查）

□  委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告

| 报告类型 | 出具主体 | 报告编号 | 资质/自检能力说明 | 样品批号 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【专家口径·非原文】 【专家口径·非原文】原文写的是「可提交以下任一形式」，未禁止混用；但实操中一份递交申请内的检验报告只能来自一个主体，不能部分项目自检、部分项目委托。给企业做规划时按互斥理解。

（在此填写）

## 3.5  研究资料

原文要求 根据申报产品适用范围和技术特征，提供非临床研究综述，逐项描述所开展的研究，概述研究方法和研究结论。根据非临床研究综述，提供相应的研究资料，各项研究可通过文献研究、实验室研究、模型研究等方式开展，一般应当包含研究方案、研究报告。采用建模研究的，应当提供产品建模研究资料。

（在此填写）

（非临床研究综述：逐项列出所开展的研究、方法、结论；综述与下列分项资料须一一对应）

### 3.5.1  化学和物理性能研究

□  化学/材料表征、物理和/或机械性能指标的确定依据、设计输入来源以及临床意义，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础

□  燃爆风险——暴露于易燃易爆物质或与其他可燃物、致燃物联合使用时，证明正常状态及单一故障状态下风险可接受

□  联合使用——互联基本信息（连接类型、接口、协议、最低性能）、联合使用风险及控制措施、限制、兼容性研究

□  联合药物使用——药物相容性研究（性能符合其适应证和预期用途）

□  量效关系和能量安全——向患者提供能量或物质治疗的产品，需证明治疗参数设置的安全性、有效性、合理性，以及能量不应对正常组织造成不可接受伤害

### 3.5.2  电气系统安全性研究

□  电气安全性研究

□  机械和环境保护研究

□  电磁兼容性研究

□  所适用标准清单 + 已开展的研究说明

### 3.5.3  辐射安全研究

□  符合的辐射安全通用及专用标准，标准中不适用条款须详细说明理由

□  辐射类型 + 辐射安全验证资料（辐射能量、分布及其他关键特性的控制、调整、预估与监控）

□  减少使用者、他人和患者辐射吸收剂量的防护措施、避免误用的方法

□  需安装的产品：验收和性能测试、验收标准、维护程序

### 3.5.4  软件研究

| 研究项 | 适用性 | 软件安全性级别 | 详见资料位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件研究（基本信息、实现过程、核心功能、结论） | □适用 □不适用 |  |  |
| 网络安全研究（基本信息、实现过程、漏洞评估、结论） | □适用 □不适用 |  |  |
| 现成软件研究 | □适用 □不适用 |  |  |
| 人工智能算法研究（基本信息、数据收集、算法训练、性能评估） | □适用 □不适用 |  |  |
| 互操作性研究 | □适用 □不适用 |  |  |
| 其他（移动计算、云计算、虚拟现实等 ICT 技术） | □适用 □不适用 |  |  |

【提示】 软件安全性级别的详尽程度分严重、中等、轻微三档，资料的深度按级别确定，不是一律写满。含软件组件与独立软件同样适用。

### 3.5.5  生物学特性研究

□  产品所用材料及与人体接触性质；设计生产可能引入的污染物、残留物；析出物（滤沥物/蒸发物）、降解产物、加工残留物；与器械直接接触的包装材料

□  物理和/或化学信息及材料表征（如适用）；器械物理作用可能产生生物学风险时须评价

□  生物学评价的策略、依据和方法

□  已有数据和结果的评价

□  选择或豁免生物学试验的理由和论证

□  完成生物学评价所需的其他数据

□  可释放颗粒（如纳米材料）的生物学风险研究资料

□  可吸收产品：材料/物质与人体组织、细胞、体液相容性研究

### 3.5.6  生物源材料的安全性研究

□  材料或物质情况；组织、细胞、材料的获取、加工、保存、测试和处理过程

□  来源说明 + 生产过程中灭活和去除病毒/传染性因子的工艺过程 + 有效性验证数据

□  降低免疫原性物质的方法和/或工艺过程 + 质量控制指标与验证性实验数据

□  支持生物源材料安全性的其他资料

### 3.5.7  清洁、消毒、灭菌研究

□  生产企业灭菌：灭菌工艺（方法和参数）、无菌保证水平（SAL）、灭菌验证及确认资料

□  使用者灭菌：推荐灭菌工艺及参数、确定依据、验证资料；可耐受两次或多次灭菌的须提供耐受性研究

□  使用者清洁和消毒：清洗消毒工艺及参数、确定依据、验证资料

□  残留毒性：灭菌/消毒后可能产生残留物时，须研究残留物信息、处理方法并提供资料

□  以非无菌状态交付且使用前需灭菌：证明包装能减少微生物污染风险且适用于规定灭菌方法

### 3.5.8  动物试验研究

（是否开展动物试验的科学决策与论证/说明；需开展的，提交试验目的、实验动物信息、受试器械和对照信息、动物数量、评价指标和试验结果、设计要素的确定依据）

### 3.5.9  证明产品安全性、有效性的其他研究资料

（在此填写）

## 3.6  非临床文献

原文要求 提供与申报产品相关的已发表的非临床研究（如尸体研究、生物力学研究等）文献/书目列表，并提供相关内容的复印件（外文应同时提供翻译件）。如未检索到与申报产品相关的非临床文献/书目，应当提供相关的声明。

| 序号 | 文献/书目题录 | 与本产品的相关性 | 结论摘要 | 附件位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（未检索到相关文献的，在此出具声明）

## 3.7  稳定性研究

原文要求 1. 货架有效期：如适用，应当提供货架有效期和包装研究资料，证明在货架有效期内，在生产企业规定的运输贮存条件下，产品可保持性能功能满足使用要求，具有微生物限度要求的产品还应当符合微生物限度要求，以无菌状态交付的产品还应保持无菌状态。2. 使用稳定性：如适用，应当提供使用稳定性/可靠性研究资料，证明在生产企业规定的使用期限/使用次数内，在正常使用、维护和校准（如适用）情况下，产品的性能功能满足使用要求。3. 运输稳定性：应当提供运输稳定性和包装研究资料，证明在生产企业规定的运输条件下，运输过程中的环境条件（例如：震动、振动、温度和湿度的波动）不会对医疗器械的特性和性能，包括完整性和清洁度，造成不利影响。

| 研究项目 | 适用性 | 批次/样品 | 考察条件 | 考察时间点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货架有效期（含包装研究） | □适用 □不适用 |  |  |  |  |
| 使用稳定性/可靠性 | □适用 □不适用 |  |  |  |  |
| 运输稳定性（含包装研究） | □适用 □不适用 |  |  |  |  |

（在此填写）

## 3.8  其他资料

原文要求 免于进行临床评价的第二类、第三类医疗器械，申请人应当按照《列入免于进行临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》，从基本原理、结构组成、性能、安全性、适用范围等方面，证明产品的安全有效性。对于一次性使用的医疗器械，还应当提供证明其无法重复使用的支持性资料。

□  走免临床目录路径：按《列入免于进行临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》提交对比说明

□  一次性使用产品：提交证明其无法重复使用的支持性资料

□  其他非临床资料（自述）

（走免临床目录时，对比说明的对比维度须覆盖基本原理、结构组成、性能、安全性和适用范围五方面）

# 4  临床评价资料

两条路径：同品种临床评价、临床试验。选哪条由适用范围、技术特征、已有临床数据决定，在 4.2 第 3 项里交代清楚。

本章目录（对应 4.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 章节目录 |  |  |
| 4.2 | 临床评价资料 |  |  |
| 4.3 | 其他资料 |  |  |

## 4.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 4.2  临床评价资料

原文要求 1. 产品描述和研发背景：包括申报产品基本信息、适用范围、现有的诊断或治疗方法及涉及医疗器械的临床应用情况、申报产品与现有诊断或治疗方法的关系、预期达到的临床疗效等。2. 明确临床评价涵盖的范围，申报产品中如有可免于进行临床评价的部分，描述其结构组成并说明免于进行临床评价的理由。3. 临床评价路径：根据申报产品的适用范围、技术特征、已有临床数据等具体情况，选择恰当的临床评价路径，包括同品种临床评价路径和/或临床试验路径。4. 若通过同品种临床评价路径进行临床评价，应当提交申报产品与同品种医疗器械在适用范围、技术特征、生物学特性方面的对比资料；应当对同品种医疗器械的临床数据进行收集、评估和分析，形成临床证据。如适用，应当描述申报产品与同品种医疗器械的差异，提交充分的科学证据证明二者具有相同的安全有效性。5. 若通过临床试验路径进行临床评价，应当提交临床试验方案、临床试验机构伦理委员会同意开展临床试验的书面意见、临床试验报告、知情同意书样本，并附临床试验数据库（原始数据库、分析数据库、说明性文件和程序代码）。

（在此填写）

4.2.1  路径选择

□  同品种临床评价路径

□  临床试验路径

□  部分内容免于临床评价——列明免评部分的结构组成及免评理由

4.2.2  产品描述和研发背景 / 评价范围

（产品基本信息、适用范围、现有诊断或治疗方法及器械临床应用情况、与现有诊疗方法的关系、预期临床疗效；评价涵盖范围）

4.2.3  同品种路径（走此路径时填写）

| 对比维度 | 申报产品 | 同品种产品 | 差异 | 差异对安全有效性的影响及证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |  |  |
| 技术特征 |  |  |  |  |
| 生物学特性 |  |  |  |  |

（同品种临床数据的收集、评估与分析过程；临床证据形成；差异的科学证据）

4.2.4  临床试验路径（走此路径时填写）

□  临床试验方案

□  临床试验机构伦理委员会同意开展临床试验的书面意见

□  临床试验报告

□  知情同意书样本

□  临床试验数据库：原始数据库

□  临床试验数据库：分析数据库

□  临床试验数据库：说明性文件

□  临床试验数据库：程序代码

【提示】 临床试验相关资料的签章应符合《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022 年第 28 号）的要求。注意「源数据」与「源文件」在该规范中是两个不同定义，数据库说明性文件里不可混用。

## 4.3  其他资料

原文要求 如适用，提供相应项目评价资料的摘要、报告和数据。

（境外临床数据、已发表临床文献、经验数据等的摘要/报告/数据）

# 5  产品说明书和标签样稿

说明书写得对不对，直接影响发补量。此处提交的是样稿，但内容须能通过《医疗器械说明书和标签管理规定》的对表检查。

本章目录（对应 5.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 章节目录 |  |  |
| 5.2 | 产品说明书 |  |  |
| 5.3 | 标签样稿 |  |  |
| 5.4 | 其他资料 |  |  |

## 5.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 5.2  产品说明书

原文要求 1. 应当提交产品说明书，内容应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》和相关法规、规章、规范性文件、强制性标准的要求。2. 境外申请人应当提交产品原文说明书。

□  产品说明书（中文）

□  境外申请人另附产品原文说明书

□  已按《医疗器械说明书和标签管理规定》及适用强制性标准逐项核对

【提示】 说明书中的产品名称、型号规格、结构及组成、适用范围、禁忌证、注意事项，须与 1.2 申请表、2.2–2.4 综述、产品技术要求保持一致。

（说明书全文另册；同时提交可编辑 Word 电子文档）

## 5.3  标签样稿

原文要求 应当提交最小销售单元标签样稿，内容应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》和相关法规、规章、规范性文件、强制性标准的要求。

（最小销售单元标签样稿；含 UDI 载体示意时一并提供）

## 5.4  其他资料

原文要求 如适用，提交对产品信息进行补充说明的其他文件。

（如包装标识说明、符号解释、特殊储运标识说明等）

# 6  质量管理体系文件

这一章不是「交一套 ISO 13485 文件」，而是让审评与核查能对上账：程序文件有其名，核查文件有其物。

本章目录（对应 6.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 综述 |  |  |
| 6.2 | 章节目录 |  |  |
| 6.3 | 生产制造信息 |  |  |
| 6.4 | 质量管理体系程序 |  |  |
| 6.5 | 管理职责程序 |  |  |
| 6.6 | 资源管理程序 |  |  |
| 6.7 | 产品实现程序 |  |  |
| 6.8 | 质量管理体系的测量、分析和改进程序 |  |  |
| 6.9 | 其他质量体系程序信息 |  |  |
| 6.10 | 质量管理体系核查文件 |  |  |

## 6.1  综述

原文要求 申请人应当承诺已按照相关法规要求建立相应的质量管理体系，随时接受质量管理体系核查。

（承诺声明，申请人签章）

## 6.2  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 6.3  生产制造信息

原文要求 1. 产品描述信息：器械工作原理和总体生产工艺的简要说明。2. 一般生产信息：提供生产器械或其部件的所有地址和联络信息。如适用，应当提供外包生产、重要组件或原材料的生产（如动物组织和药品）、关键工艺过程、灭菌等情况的所有重要供应商名称和地址。

| 类别 | 名称 | 地址 | 联络信息 | 承担的活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人/生产企业 |  |  |  |  |
| 外包生产 |  |  |  |  |
| 重要组件/原材料供应商（如动物组织、药品） |  |  |  |  |
| 关键工艺过程 |  |  |  |  |
| 灭菌 |  |  |  |  |

（在此填写）

## 6.4  质量管理体系程序

原文要求 用于建立和维护质量管理体系的高层级质量管理体系程序，包括质量手册、质量方针、质量目标和文件及记录控制程序。

| 文件名称 | 文件编号 | 版本 | 对应条款 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量手册 |  |  |  |  |
| 质量方针 |  |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |
| 文件控制程序 |  |  |  |  |
| 记录控制程序 |  |  |  |  |

（在此填写）

## 6.5  管理职责程序

原文要求 用于通过阐述质量方针、策划、职责/权限/沟通和管理评审，对建立和维护质量管理体系形成管理保证文件的程序。

（程序文件清单：名称 / 编号 / 版本 / 位置）

## 6.6  资源管理程序

原文要求 用于为实施和维护质量管理体系所形成足够资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）供应文件的程序。

（程序文件清单）

## 6.7  产品实现程序

原文要求 高层级的产品实现程序，如说明策划和客户相关过程的程序。1. 设计和开发程序：用于形成从项目初始至设计转换的整个过程中关于产品设计的系统性和受控的开发过程文件的程序。2. 采购程序：用于形成符合已制定的质量和/或产品技术参数的采购产品/服务文件的程序。3. 生产和服务控制程序：用于形成受控条件下生产和服务活动文件的程序，这些程序阐述诸如产品的清洁和污染的控制、安装和服务活动、过程确认、标识和可追溯性等问题。4. 监视和测量装置控制程序：用于形成质量管理体系运行过程中所使用的监视和测量设备已受控并持续符合既定要求文件的程序。

| 子项 | 文件名称 | 编号 | 版本 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品实现策划 / 客户相关过程 |  |  |  |  |
| 设计和开发程序（含设计转换） |  |  |  |  |
| 采购程序 |  |  |  |  |
| 生产和服务控制程序（清洁污染控制、安装服务、过程确认、标识与可追溯性） |  |  |  |  |
| 监视和测量装置控制程序 |  |  |  |  |

（在此填写）

## 6.8  质量管理体系的测量、分析和改进程序

原文要求 用于形成如何监视、测量、分析和改进以确保产品和质量管理体系的符合性，并保持质量管理体系有效性的文件的程序。

（程序文件清单：内审、过程监视、不合格品、纠正措施、数据分析、改进等）

## 6.9  其他质量体系程序信息

原文要求 不属于上述内容，但对此次申报较为重要的其他信息。

（如有，列明文件名称、编号、版本及位置）

## 6.10  质量管理体系核查文件

原文要求 根据上述质量管理体系程序，申请人应当形成相关质量管理体系文件和记录。应当提交下列资料，在质量管理体系核查时进行检查。1. 申请人基本情况表。2. 申请人组织机构图。3. 生产企业总平面布置图、生产区域分布图。4. 生产过程有净化要求的，应当提供有资质的检测机构出具的环境检测报告（附平面布局图）复印件。5. 产品生产工艺流程图，应当标明主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法。6. 主要生产设备和检验设备（包括进货检验、过程检验、出厂最终检验所需的相关设备；在净化条件下生产的，还应当提供环境监测设备）目录。7. 质量管理体系自查报告。8. 如适用，应当提供拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明。

（在此填写）

□  1. 申请人基本情况表

□  2. 申请人组织机构图

□  3. 生产企业总平面布置图、生产区域分布图

□  4. 净化生产的环境检测报告（附平面布局图）复印件——有净化要求时

□  5. 产品生产工艺流程图（标明主要控制点与项目、主要原材料与采购件来源及质量控制方法）

□  6. 主要生产设备和检验设备目录（进货检验、过程检验、出厂最终检验；净化生产另含环境监测设备）

□  7. 质量管理体系自查报告

□  8. 与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明——适用时

【提示·含专家口径】 体系核查不占用审评时限（47 号令第 98 条），但实际会拉长整体周期；这一章资料准备不足，通常在核查环节而不是审评环节暴露。2026-11-01 起核查判定标准适用新的检查指导原则，缺陷分级由「严重/一般」改为「关键/主要/一般」三级。

# 附录　变更注册 / 延续注册的资料取舍

首次注册模板不适用于变更与延续——两类申报的资料项是另立的（121 号公告附件 6、附件 7），不是从六章里删几项。下表只标差异，正式编制须以对应附件原文为准。

## 一、延续注册（121 号公告附件 6）

| 章 | 资料项 | 与首次注册的差异 |
| --- | --- | --- |
| 一 监管信息 | 章节目录 / 申请表 / 关联文件 / 沟通记录 / 符合性声明 | 删去「术语缩写词列表」「产品列表」；关联文件改为提交原注册证及附件复印件、历次变更文件复印件；符合性声明首条改为「延续注册产品没有变化」 |
| 二 非临床资料 | 章节目录 / 产品技术要求 / 其他资料 | 仅在有效期内发生过技术要求变更时提交修改后的技术要求；证载「继续完成事项」涉非临床研究的提交总结报告 |
| 三 临床评价资料 | （无章节目录，仅一项） | 仅证载「继续完成事项」涉临床评价时提交总结报告及资料 |

【提示】 延续注册不提交说明书、标签、研究资料、体系文件。申请时点为有效期届满前 6 个月（47 号令第 82 条）；有效期内有新强制性标准实施的，须先处理变更再申请延续。

## 二、变更注册 / 变更备案（121 号公告附件 7）

| 章 | 资料项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 监管信息 | 章节目录 / 备案表或申请表 / 关联文件 / 符合性声明 | 变更备案无「沟通记录」项；关联文件须附原注册证及附件、历次变更文件复印件 |
| 二 综述资料 | 章节目录 / 产品描述 | 核心是「注册人关于变更情况的说明」——本次变更情况、具体原因及目的；再按变更情形（注册人名称、住所、生产地址、代理人、产品技术要求、型号规格、适用范围等）分别提交对应文件 |
| 三 非临床资料 | 视变更情形 | 涉及技术要求、性能、生物安全性等变化的，提交相应研究资料与检验报告 |
| 四 临床评价资料 | 视变更情形 | 适用范围等变化触发临床评价时提交 |

【提示】 变更技术审评只针对变化部分（47 号令第 80 条），变更文件与原注册证合并使用、有效期同原证（第 81 条）。境内生产地址变更须先办生产许可变更、再备案，顺序不能反。