医疗器械注册申报资料

境内第二类 / 第三类 · 首次注册

编 制 模 板

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 型号、规格 |  |
| 注册申请人 |  |
| 申报类型 | 境内首次注册 |
| 注册分类 | □ 第二类 □ 第三类 |
| 编制日期 |  |
| 版 本 | V1.0 |

编制依据

国家药品监督管理局公告 2021 年第 122 号

《体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式》（2022-01-01 施行）

《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（市场监管总局令第 48 号）

IVD 有独立的一套 ToC，与器械 121 号结构不同，不要套用器械模板。

# 使用说明

本模板是申报资料的结构与写作载体，不是审评口径。填写内容必须由申请人依据产品实际自行完成；模板中的灰色「原文要求」框逐字摘自公告原文，是形式审查与发补的直接依据，不得删改。

## 一、三条形式审查硬线（最高频退回点）

下列三条并非经验之谈，均为公告附件「格式要求」明文规定，形式审查必查。编制完成、送审前逐条打勾确认：

□  每章必须有 X.1 章节目录，含本章全部一级、二级标题，并注明各项页码（模板每章首页已备目录表）；

□  每项二级标题对应的资料单独编制页码——不是整本连续页码，这一条踩得最多；

□  除关联文件外全部中文；外文证明性文件须附中文译本并由代理人签章，据外文翻译的资料须同时提供原文。

## 二、形式要求（原文）

1. 申报资料应当有所提交资料目录，包括申报资料的一级和二级标题。每项二级标题对应的资料应当单独编制页码。

2. 申报资料应当按目录顺序排列并装订成册。

3. 申报资料一式一份，其中产品技术要求和产品中文说明书一式两份，应当使用 A4 规格纸张打印，内容完整、清楚，不得涂改，政府部门及其他机构出具的文件按照原件尺寸提供。凡装订成册的，不得自行拆分。

4. 申报资料使用复印件的，复印件应当清晰并与原件一致。

5. 各项申报资料中的申请内容应当具有一致性。

6. 各项文件除关联文件外，均应当以中文形式提供，如证明性文件为外文形式，还应当提供中文译本并由代理人签章。根据外文资料翻译的申报资料，应当同时提供原文。

## 三、签章与公证要求（原文）

1. 境内产品申报资料如无特殊说明的，应当由注册申请人签章。「签章」是指：注册申请人盖公章，或者其法定代表人、负责人签名并加盖公章。

2. 进口产品申报资料如无特别说明，原文资料均应当由注册申请人签章，中文资料由代理人签章。原文资料「签章」是指：注册申请人的法定代表人或者负责人签名，或者签名并加盖组织机构印章；中文资料「签章」是指：代理人盖公章，或者其法定代表人、负责人签名并加盖公章。

3. 进口产品申报资料中由境外注册申请人提供的关联文件、符合性声明以及说明书、标签应当提交由注册申请人所在地公证机构出具的公证件。公证件可以通过电子公证模式办理，但应当同时提交由境外注册申请人出具的关于新公证模式的说明文件。

## 四、电子文档要求（原文）

□  申请表——需同时提交电子文档。

□  产品技术要求及产品说明书——应为 Word 文档，并且可编辑、修改。

□  综述资料——应为 Word 文档，并且可编辑、修改。

□  临床试验数据库——应选择适宜的电子文档，包括 Excel、Word 等，并且可编辑、修改。

## 五、本模板的使用边界

· IVD 与器械的三处格式差异：①一式两份的是「产品技术要求 + 产品中文说明书」（器械只有技术要求）；②电子文档把技术要求与说明书并列；③批准后，产品技术要求和产品说明书一并加盖注册专用章、作为注册证附件发给申请人。

· 第三处差异有实体后果：IVD 说明书属注册证附件，其变化原则上走变更注册，器械那套「说明书更改告知」通道不适用。

· 「原文要求」框内为 122 号公告附件 4 原文摘编，逐字未改。二类可免提交项均已在原文中标明，模板照录不改。

# 1  监管信息

行政性材料章。与器械版相比，产品列表列的是「包装规格」而非「型号规格」，符合性声明多一条国家标准品清单。

本章目录（对应 1.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 章节目录 |  |  |
| 1.2 | 申请表 |  |  |
| 1.3 | 术语、缩写词列表 |  |  |
| 1.4 | 产品列表 |  |  |
| 1.5 | 关联文件 |  |  |
| 1.6 | 申报前与监管机构的联系情况和沟通记录 |  |  |
| 1.7 | 符合性声明 |  |  |

## 1.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（直接使用上方表格，填写页数与页码）

## 1.2  申请表

原文要求 按照填表要求填写。

□  电子申报系统在线填报后生成打印件，签章。

□  同时提交可编辑电子文档。

【提示】 申请表中的产品名称、包装规格、主要组成成分、预期用途，须与 2.2–2.4 及产品技术要求逐字一致（形式要求：各项申报资料中的申请内容应当具有一致性）。

（粘贴申请表系统打印件，或注明其在装订册中的位置）

## 1.3  术语、缩写词列表

原文要求 如适用，应当根据注册申报资料的实际情况，对其中出现的需要明确含义的术语或缩写词进行定义。

| 术语 / 缩写 | 全称 | 在本申报资料中的含义 | 首次出现位置 |
| --- | --- | --- | --- |

（在此填写）

## 1.4  产品列表

原文要求 以表格形式列出拟申报产品的包装规格、主要组成成分，以及每个包装规格的标识（如货号、器械唯一标识等）和描述说明。

| 序号 | 包装规格 | 主要组成成分 | 标识（货号、器械唯一标识等） | 描述说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【提示】 列的是包装规格，不是型号。同一注册申请可含多个包装规格，且可只检一种规格、只做一种规格的临床评价，但须证明代表性（48 号令第 32、40 条）。

（在此填写）

## 1.5  关联文件

原文要求 【境内申请人】1. 企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件。2. 按照《创新医疗器械特别审查程序》审批的境内体外诊断试剂产品申请注册时，应当提交通过创新医疗器械审查的相关说明。3. 按照《医疗器械应急审批程序》审批的体外诊断试剂产品申请注册时，应当提交通过医疗器械应急审批的相关说明。4. 委托其他企业生产的，应当提供受托企业资格文件（营业执照副本复印件）、委托合同和质量协议。5. 进口医疗器械注册人通过其在境内设立的外商投资企业按照进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关规定申请注册时，应当提交进口医疗器械注册人同意注册申报的声明或授权文件；还应当提供申请人与进口医疗器械注册人关系（包括法律责任）的说明文件，应当附相关协议、质量责任、股权证明等文件。 【境外申请人】1. 企业资格证明文件。2. 注册地或生产地所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的准许该产品上市销售的证明文件，未在注册地或生产地所在国家（地区）上市的创新医疗器械可以不提交。3. 未将该产品作为医疗器械管理的，需提供相关文件，包括准许该产品上市销售的证明文件。4. 在中国境内指定代理人的委托书、代理人承诺书及营业执照副本复印件。5.（创新）通过创新医疗器械审查的相关说明。6.（应急）通过医疗器械应急审批的相关说明。7. 委托其他企业生产的，应当提供受托企业资格文件、委托合同和质量协议。 【主文档授权信】如适用，应当对主文档引用情况进行说明，并提交由主文档所有者或其备案代理机构出具的授权信，包括引用主文档的申请人信息、产品名称、已备案的主文档编号、授权引用的主文档页码/章节信息。

（在此填写）

按申报主体勾选应提交项：

境内申请人

□  企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件

□  通过创新医疗器械审查的相关说明（适用时）

□  通过医疗器械应急审批的相关说明（适用时）

□  受托企业营业执照副本复印件 + 委托合同 + 质量协议（委托生产时）

□  进口注册人同意注册申报的声明或授权文件 + 关系说明（附协议、质量责任、股权证明）（外商投资企业申报时）

境外申请人

□  企业资格证明文件（注册地主管部门或第三方认证机构出具）

□  准许该产品上市销售的证明文件（创新且未在境外上市的可不提交）

□  未按医疗器械管理时的说明文件 + 准许上市销售证明文件

□  境内指定代理人的委托书、代理人承诺书、营业执照副本复印件

□  通过创新医疗器械审查的相关说明（适用时）

□  通过医疗器械应急审批的相关说明（适用时）

□  受托企业资格文件 + 委托合同 + 质量协议（委托生产时）

主文档

□  主文档引用情况说明 + 主文档所有者（或其备案代理机构）出具的授权信

【提示】 境外申请人的关联文件、符合性声明、说明书标签须提交境外公证机构出具的公证件；电子公证的还须附境外申请人关于新公证模式的说明文件。IVD 进口项目最常见的退回点。

（按上述清单顺序装订，逐项标注页码）

## 1.6  申报前与监管机构的联系情况和沟通记录

原文要求 1. 在产品申报前，如果申请人与监管机构针对申报产品以会议形式进行了沟通，或者申报产品与既往注册申报相关，应当提供下列内容（如适用）：（1）列出监管机构回复的申报前沟通。（2）既往注册申报产品的受理号。（3）既往申报前沟通的相关资料，如既往申报会议前提交的信息、会议议程、演示幻灯片、最终的会议纪要、会议中待办事项的回复，以及所有与申请相关的电子邮件。（4）既往申报（如自行撤销/不予注册上市申请等）中监管机构已明确的相关问题。（5）在申报前沟通中，申请人明确提出的问题，以及监管机构提供的建议。（6）说明在本次申报中如何解决上述问题。 2. 如不适用，应当明确声明申报产品没有既往申报和/或申报前沟通。

□  监管机构回复的申报前沟通清单

□  既往注册申报产品的受理号

□  既往沟通资料：会前提交信息、会议议程、演示幻灯片、会议纪要、待办事项回复、相关电子邮件

□  既往申报中监管机构已明确的问题

□  申报前沟通中申请人提出的问题 + 监管机构建议

□  本次申报如何解决上述问题的说明

（在此填写）

□ 不适用——声明：本申报产品无既往申报和/或申报前沟通。

## 1.7  符合性声明

原文要求 申请人应当声明下列内容：1. 申报产品符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》和相关法规的要求。2. 申报产品符合《体外诊断试剂分类规则》、《体外诊断试剂分类子目录》有关分类的要求。3. 申报产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。4. 申报产品符合国家标准品的清单。5. 保证所提交资料的真实性（境内产品由申请人出具，进口产品由申请人和代理人分别出具）。

□  声明一：符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》和相关法规要求

□  声明二：符合《体外诊断试剂分类规则》《体外诊断试剂分类子目录》有关分类要求

□  声明三：符合现行国家标准、行业标准（附符合标准的清单）

□  声明四：符合国家标准品的清单

□  声明五：所提交资料真实（境内由申请人出具；进口由申请人与代理人分别出具）

| 类别 | 编号/名称 | 性质 | 适用项目 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 |  | 强制性 |  |  |
| 行业标准 |  | 强制性/推荐性 |  |  |
| 国家标准品 |  | — |  |  |

【提示】 第 4 条「符合国家标准品的清单」是 IVD 独有的声明项，器械版没有。有适用国家标准品而未用其检验的，在 3.4 与本节都会暴露。

（签章：境内申请人盖公章，或法定代表人或负责人签名并加盖公章）

# 2  综述资料

IVD 的综述重心是「技术原理 + 分析性能全貌」。技术原理要拆到反应原理、方法学、测量方法、信号处理、数据获取与解读、分析前处理六层。

本章目录（对应 2.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 章节目录 |  |  |
| 2.2 | 概述 |  |  |
| 2.3 | 产品描述 |  |  |
| 2.4 | 预期用途 |  |  |
| 2.5 | 申报产品上市历史 |  |  |
| 2.6 | 其他需说明的内容 |  |  |

## 2.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 2.2  概述

原文要求 1. 描述申报产品的通用名称及其确定依据。2. 描述申报产品的管理类别，包括：所属分类子目录名称、管理类别、分类编码。3. 描述申报产品预期用途。4. 如适用，描述有关申报产品的背景信息概述或特别细节，如：申报产品的历史概述、历次提交的信息，与其他经批准上市产品的关系等。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 通用名称 |  |
| 命名依据 |  |
| 分类子目录名称 |  |
| 管理类别 | □ 第二类 □ 第三类 |
| 分类编码 |  |
| 预期用途（一句话） |  |

【提示】 IVD 的分类写到「子目录名称 + 管理类别 + 分类编码」三项即可，没有器械那套一级/二级产品类别。

（在此填写）

## 2.3  产品描述

原文要求 1. 产品综述：（1）描述产品所采用的技术原理，产品组成，原材料的来源及制备方法，主要生产工艺，检验方法，质控品的制备方法及赋值情况，如产品检测需要进行校准，应描述校准品的制备方法及溯源情况。注：技术原理包括反应原理（如双抗原夹心法、杂交捕获法），方法学（如化学发光法、比浊法），测量方法（如终点法、速率法），信号处理方法，数据获取和解读方式，分析前处理步骤等。（2）描述产品主要研究结果的总结和评价，包括分析性能评估、阳性判断值或参考区间、稳定性以及临床评价等。（3）描述不同包装规格之间的差异。（4）描述产品中使用的生物材料或衍生物（如适用），包括生物学来源（如人、动物、病原体、重组或发酵产物）和组织来源（如血液）。人源性材料须对有关传染病（HIV、HBV、HCV 等）病原体检测予以说明；其他动物源及微生物来源的材料，应当说明其在产品运输、使用过程中对使用者和环境是安全的，并提供相关的文件。 2. 包装描述：有关产品包装的信息，包括包装形状和材料。 3. 研发历程：阐述申请注册产品的研发背景和目的。如有参考的同类产品或前代产品，应当提供同类产品和/或前代产品的信息，并说明选择其作为研发参考的原因。 4. 与同类和/或前代产品的比较：（1）境内、外已有同类产品和/或前代产品上市，申请人应提供其产品名称、生产企业、注册情况，并列表比较申报产品与同类产品和/或前代产品在技术原理、预期用途、使用方法、性能指标、临床应用情况等方面的异同。（2）境内、外尚无同类产品上市，或申报产品改变常规预期用途并具有新的临床意义，申请人需提供分析物与预期临床适应证之间关系的文献资料，包括临床研究文献综述、相关临床诊疗指南文件、行业公认的共识性文件等。

（在此填写）

### 2.3.1  产品综述

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 反应原理（如双抗原夹心法、杂交捕获法） |  |
| 方法学（如化学发光法、比浊法） |  |
| 测量方法（如终点法、速率法） |  |
| 信号处理方法 |  |
| 数据获取和解读方式 |  |
| 分析前处理步骤 |  |
| 产品组成 |  |
| 原材料来源及制备方法 |  |
| 主要生产工艺 |  |
| 检验方法 |  |
| 质控品制备方法及赋值情况 |  |
| 校准品制备方法及溯源情况（需校准时） |  |

### 2.3.2  主要研究结果总结与评价

□  分析性能评估结论（详见 3.5）

□  阳性判断值或参考区间结论（详见 3.7）

□  稳定性结论（详见 3.6）

□  临床评价结论（详见第四章）

不同包装规格之间的差异：

（差异点 + 代表性规格选择的理由，与 1.4 产品列表呼应）

### 2.3.3  生物材料或衍生物（如适用）

人源性材料须说明 HIV、HBV、HCV 等病原体检测；动物源及微生物来源材料须说明运输、使用中对使用者和环境的安全性。

### 2.3.4  包装描述

（包装形状和材料）

### 2.3.5  研发历程

（研发背景与目的；参考的同类/前代产品信息及选择原因）

### 2.3.6  与同类和/或前代产品的比较

| 比较项目 | 申报产品 | 同类/前代产品 A | 同类/前代产品 B |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |
| 注册情况（证号） |  |  |  |
| 技术原理 |  |  |  |
| 预期用途 |  |  |  |
| 使用方法 |  |  |  |
| 性能指标 |  |  |  |
| 临床应用情况 |  |  |  |

【提示】 境内外均无同类产品上市，或产品改变常规预期用途并具有新的临床意义时，还须提供分析物与预期临床适应证关系的文献资料（临床研究文献综述、诊疗指南、行业共识性文件）。

## 2.4  预期用途

原文要求 1. 预期用途：（1）应明确产品用于检测的分析物和功能（如辅助诊断、鉴别诊断、筛查或监测等），并写明适用仪器、使用方法（自动/半自动/手工）、检测类型（定性/定量/半定量）、样本类型（如血清、血浆、尿液、脑脊液）和/或添加剂（如抗凝剂）、样本采集及保存装置等。（2）临床适应证：临床适应证的发生率、易感人群、分析物的详细介绍及与临床适应证的关系，相关的临床或实验室诊断方法。（3）适用人群：目标患者/人群的信息，对于适用人群包含亚群、儿童或新生儿的情况，应进行明确。（4）预期使用者：专业或非专业。 2. 预期使用环境：（1）申报产品预期使用的地点。（2）可能会影响其安全性和有效性的环境条件（如温度、湿度、海拔）。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测的分析物 |  |
| 功能（辅助诊断/鉴别诊断/筛查/监测） |  |
| 适用仪器 |  |
| 使用方法（自动/半自动/手工） |  |
| 检测类型（定性/定量/半定量） |  |
| 样本类型及添加剂 |  |
| 样本采集及保存装置 |  |
| 临床适应证 |  |
| 临床适应证发生率 / 易感人群 |  |
| 分析物与临床适应证的关系 |  |
| 相关的临床或实验室诊断方法 |  |
| 适用人群（含亚群、儿童、新生儿） |  |
| 预期使用者（专业 / 非专业） |  |
| 预期使用地点 |  |
| 影响安全有效的环境条件 |  |

【提示】 「预期使用者：非专业」意味着自测用途，会触发 48 号令第 44 条——临床评价须加做无医学背景消费者对说明书的认知能力评价。这一项勾错，整条临床评价路径都要改。

（在此填写）

## 2.5  申报产品上市历史

原文要求 如适用，应当提交申报产品的下列资料：1. 上市情况：截至提交注册申请前，申报产品在各国家或地区的上市批准时间、销售情况。若申报产品在不同国家或地区上市时有差异（如设计、标签、技术参数等），应当逐一描述。2. 不良事件和召回：如适用，应当以列表形式分别对申报产品上市后发生的不良事件、召回的发生时间以及每一种情况下申请人采取的处理和解决方案，包括主动控制产品风险的措施，向医疗器械不良事件监测技术机构报告的情况，相关部门的调查处理情况等进行描述。同时，应当对上述不良事件、召回进行分析评价，阐明发生的原因并对其安全性、有效性的影响予以说明。若不良事件、召回数量大，应当根据事件类型总结每个类型涉及的数量。3. 销售、不良事件及召回率：如适用，应当提交申报产品近五年在各国家（地区）销售数量的总结，按以下方式提供在各国家（地区）的不良事件、召回比率，并进行比率计算关键分析。不良事件发生率＝不良事件数量÷销售数量×100%，召回发生率＝召回数量÷销售数量×100%。发生率可以采用每使用患者年或每使用进行计算，申请人应当描述发生率计算方法。

（在此填写）

2.5.1  上市情况

| 国家/地区 | 上市批准时间 | 批准部门/注册号 | 销售情况 | 与本次申报的差异（设计/标签/技术参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.5.2  不良事件和召回

| 序号 | 发生时间 | 事件/召回描述 | 原因分析 | 处理与解决方案（含主动控险措施） | 对安全性有效性的影响 | 报告/调查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5.3  销售、不良事件及召回率（近五年）

| 年度 | 国家/地区 | 销售数量 | 不良事件数 | 不良事件发生率 | 召回数 | 召回发生率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（发生率计算口径说明：按每使用患者年 / 每使用次 计算，须写明计算方法）

## 2.6  其他需说明的内容

原文要求 1. 除申报产品外，检测系统的其他组成部分，包括但不限于：样本处理用试剂、适用仪器、质控品、校准品、独立软件等基本信息，及其在检测中发挥的作用，必要时应提交相应的说明书。2. 对于已获得批准的检测系统的其他组成部分，应当提供注册证编号和国家药监局官方网站公布的注册证信息。

| 组成部分 | 名称/型号 | 注册证编号 | 在检测中的作用 | 是否附说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本处理用试剂 |  |  |  |  |
| 适用仪器 |  |  |  |  |
| 质控品 |  |  |  |  |
| 校准品 |  |  |  |  |
| 独立软件 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

【提示】 检测系统的「系统整体性」在 IVD 审评里权重很高：仪器、校准品、质控品、软件虽不在本次申报范围内，但须交代清楚它们与申报试剂的关系；已获批的要给出注册证号与官网信息。

（在此填写）

# 3  非临床资料

IVD 的非临床资料是「性能研究」而非「工程研究」。3.5 分析性能研究是本章主体，反应体系、主要原材料、生产工艺三项对二类产品免于提交，但须由申请人保存、审评需要时提交。

本章目录（对应 3.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 章节目录 |  |  |
| 3.2 | 产品风险管理资料 |  |  |
| 3.3 | 体外诊断试剂安全和性能基本原则清单 |  |  |
| 3.4 | 产品技术要求及检验报告 |  |  |
| 3.5 | 分析性能研究 |  |  |
| 3.6 | 稳定性研究 |  |  |
| 3.7 | 阳性判断值或参考区间研究 |  |  |
| 3.8 | 其他资料 |  |  |

## 3.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 3.2  产品风险管理资料

原文要求 产品风险管理资料是对产品的风险管理过程及其评审的结果予以记录所形成的资料。应当提供下列内容，并说明对于每项已判定危害的下列各个过程的可追溯性。1. 风险分析：包括体外诊断试剂预期用途和与安全性有关特征的识别、危害的识别、估计每个危害处境的风险。2. 风险评价：对于每个已识别的危害处境，评价和决定是否需要降低风险，若需要，描述如何进行相应风险控制。3. 风险控制：描述为降低风险所执行风险控制的相关内容。4. 任何一个或多个剩余风险的可接受性评定。5. 与产品受益相比，综合评价产品风险可接受。

□  风险分析——预期用途与安全性有关特征的识别、危害识别、估计每个危害处境的风险

□  风险评价——判断是否需降低风险，需要时说明控制方式

□  风险控制——为降低风险所执行的控制内容

□  剩余风险的可接受性评定（单个或多项）

□  综合评定：与产品受益相比，风险可接受

【提示】 IVD 的危害清单要覆盖「假阴性/假阳性」这条主线——它是体外诊断试剂的核心风险，与器械的机械、电气、生物相容性危害结构不同。

（风险管理报告编号：　　　　　可追溯性实现方式：□ 危害清单编号贯穿　□ 追溯矩阵　□ 其他）

## 3.3  体外诊断试剂安全和性能基本原则清单

原文要求 说明产品符合《体外诊断试剂安全和性能基本原则清单》（见附件 7）各项适用要求所采用的方法，以及证明其符合性的文件。对于其中不适用的各项要求，应当说明理由。对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置；对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。

| 序号 | 安全和性能基本原则条款 | 适用性 （适用/不适用） | 符合性方法 | 证据文件名称 | 在申报资料中的位置 / QMS 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【提示】 IVD 用的是 122 号公告附件 7 的清单，不是器械 121 号公告附件 9 的清单。两份清单条目不同，不能混用。

（本清单完整填写后单独成册，编号：　　　　　，共　　页）

## 3.4  产品技术要求及检验报告

原文要求 1. 申报产品适用标准情况：申报产品应当符合适用的强制性标准。对于强制性行业标准，若申报产品结构特征、技术原理、预期用途、使用方式等与强制性标准的适用范围不一致，申请人应当提出不适用强制性标准的说明，并提供经验证的证明性资料。2. 产品技术要求：体外诊断试剂产品技术要求应当按照相关要求的规定编制。第三类体外诊断试剂产品技术要求中还应当以附录形式明确主要原材料以及生产工艺要求。3. 产品检验报告：在保证产品原材料和生产工艺稳定可靠的基础上，采用在符合医疗器械质量管理体系相关要求的条件下生产的产品进行检验。第三类体外诊断试剂应当提供三个不同生产批次产品的检验报告。有适用的国家标准品的，应当使用国家标准品对产品进行检验。可提交以下任一形式的检验报告：（1）申请人出具的自检报告。（2）委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告。

（在此填写）

3.4.1  适用标准情况

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 强制性/推荐性 | 适用性 | 不适用条款及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4.2  产品技术要求

□  产品技术要求全文（一式两份）

□  第三类：以附录形式明确主要原材料要求

□  第三类：以附录形式明确生产工艺要求

□  同时提交可编辑 Word 电子文档

3.4.3  产品检验报告（二选一）

□  申请人出具的自检报告（自检能力与条件另附说明，核查时重点检查）

□  委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告

| 报告类型 | 出具主体 | 报告编号 | 生产批号 | 国家标准品使用情况 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【提示·原文要点】 IVD 检验报告有三条硬约束，器械版没有：①第三类须三个不同生产批次；②有适用国家标准品的必须用国家标准品检验；③技术要求附录须含主要原材料与生产工艺。三条任一缺失，发补必到。

【专家口径·非原文】 【专家口径·非原文】自检与委托检验在实操中互斥：一份递交申请内的检验报告只能来自一个主体。

（在此填写）

## 3.5  分析性能研究

原文要求 体外诊断试剂的分析性能评估主要包括样本稳定性，适用的样本类型，校准品的量值溯源和质控品的赋值，准确度/正确度，精密度，包容性，空白限、检出限及定量限，分析特异性，高剂量钩状效应，测量区间及可报告区间，反应体系，可用性等项目的 研究资料，应当采用多批产品进行性能评估。如申报产品适用不同的机型，需要提交在不同机型上进行评估的资料。如申报产品包含不同的包装规格，需要对各包装规格进行分析或验证。申请人应当在原材料和生产工艺经过选择和确认、质量管理体系得到有效控制并且保证产品质量稳定的基础上，进行产品的分析性能评估。下列各项资料内容应当包括研究方案、报告和数据，提供证据的总结以及证据充分性的论证或者此项研究不适用的说明。

（在此填写）

【提示】 每一项研究都必须具备三件套：研究方案、报告、数据；再加一段「证据充分性论证」，或说明此项不适用。只交一份报告、没有方案与原始数据，是 IVD 发补的高频项。

| 序号 | 研究项目 | 适用性 | 批次/机型 | 方案与报告编号 | 结论摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样本稳定性 | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 2 | 适用的样本类型（及添加剂） | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 3 | 校准品量值溯源 / 质控品赋值 | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 4 | 准确度 / 正确度 | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 5 | 精密度（重复性、中间精密度、再现性） | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 6 | 包容性 | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 7 | 空白限、检出限及定量限 | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 8 | 分析特异性（干扰物质、交叉反应） | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 9 | 高剂量钩状效应 | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 10 | 测量区间及可报告区间 | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 11 | 反应体系（二类免提交，保存备查） | □适用 □不适用 |  |  |  |
| 12 | 可用性 | □适用 □不适用 |  |  |  |

分项填写要点（原文摘编）

□  样本稳定性：覆盖采集、处理、运输、保存各阶段条件；写明建议保存条件、添加剂（如抗凝剂）、运输条件

□  适用的样本类型：对样本类型及添加剂做适用性确认；以代表性样本类型替代其他可比类型时须说明原因并提供证据；以列表说明各项性能评估所用样本类型及来源

□  校准品溯源与质控品赋值：明确适用的校准品和质控品；含校准品的提交溯源资料；含质控品的提交在所有适用机型上赋值和验证的资料

□  准确度/正确度：方法学比对（与对比试剂、参考测量程序或诊断准确度标准比较）、参考物质检测或回收试验

□  精密度：重复性、中间精密度、再现性；方案须考虑运行、时间、操作者、仪器、试剂批次、地点等条件

□  包容性：病原体检测试剂、部分人类基因检测试剂须评估

□  空白限、检出限及定量限：三项分别评估

□  分析特异性：干扰物质（内源性、外源性、已有报道）与交叉反应（结构类似物、同源序列核酸片段、相似临床症状的其他病原体、采样部位正常寄生或易并发微生物、原材料生产引入的交叉物质）

□  高剂量钩状效应：特定方法学产品须评估

□  测量区间及可报告区间：定量检测试剂须评估线性区间、测量区间及可报告区间

□  反应体系：样本制备方式、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法、质控方法、结果判读方式

□  可用性：评价预期使用者的行为、能力和局限对检测结果的影响

【提示·原文要点】 机型适用性：产品适用不同机型时须提交在各机型上的评估资料；含不同包装规格时须对各规格分析或验证。这两条是 IVD 特有的「横向覆盖」要求，最容易被漏。

## 3.6  稳定性研究

原文要求 一般应包含研究方案、报告和数据。1. 实时稳定性（货架有效期）：提交至少三批申报产品在实际储存条件下保存至成品有效期后的实时稳定性研究资料。明确储存的环境条件（如温度、湿度和光照）及有效期。2. 使用稳定性：提交申报产品实际使用期间稳定性的研究资料，应包括所有组成成分的开封稳定性。适用时提交复溶稳定性、机载稳定性及冻融次数研究资料等。如涉及校准品，还应提交校准频率或校准稳定性研究资料。明确产品使用的温度、湿度条件等。3. 运输稳定性：提交申报产品可在特定或者预期的条件下运输的研究资料，应说明产品正确运输的环境条件（如温度、湿度、光照和机械保护等）。同时说明产品的包装方式以及暴露的最差运输条件。

| 研究项目 | 批次（≥3 批） | 储存/使用条件 | 考察时间点 | 有效期结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时稳定性（货架有效期） |  | 温度/湿度/光照 |  |  |
| 使用稳定性：开封稳定性（全部组成成分） |  |  |  |  |
| 使用稳定性：复溶稳定性 |  |  |  |  |
| 使用稳定性：机载稳定性 |  |  |  |  |
| 使用稳定性：冻融次数 |  |  |  |  |
| 使用稳定性：校准频率/校准稳定性（涉及校准品） |  |  |  |  |
| 运输稳定性（含包装方式与最差运输条件） |  |  |  |  |

（在此填写）

## 3.7  阳性判断值或参考区间研究

原文要求 申请人应当详细说明阳性判断值或参考区间确定的方法或依据，采用样本的来源与组成，并提交阳性判断值或参考区间确定的研究资料。校准品和质控品不需要提交阳性判断值或参考区间的确定资料。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 确定方法或依据 |  |
| 样本来源 |  |
| 样本组成（例数、分组、阴阳性比例等） |  |
| 统计方法与判定标准 |  |
| 确定结果（阳性判断值 / 参考区间） |  |

【提示】 单独申请注册的校准品、质控品不提交本项——这是 48 号令第 40 条「校准品、质控品单独申请注册不需提交临床评价资料」在非临床侧的对应处理，别多交也别少交。

（在此填写）

## 3.8  其他资料

原文要求 1. 主要原材料研究资料：管理类别为第二类的产品注册申报时无需提交；由申请人保存，技术审评需要时应提交。主要原材料的研究资料包括主要原材料的来源、选择、制备方法的研究资料，质量分析证书，主要原材料质量标准的制定和检验资料。如适用，提交企业参考品的研究资料，包括来源、组成、阴阳性和/或量值确认等。2. 生产工艺研究资料：管理类别为第二类的产品注册申报时无需提交；由申请人保存，技术审评需要时应提交。生产工艺的研究资料包括工作液的配制、分装和冻干，固相载体的包被，结合物的制备，显色/发光等结果放大系统的确定等。3. 三批产品的生产及自检记录。4. 证明产品安全性、有效性的其他非临床研究资料。

（在此填写）

按注册类别勾选提交范围：

| 资料项 | 第三类 | 第二类 | 本次是否提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要原材料研究资料 | 须提交 | 免提交，申请人保存备查 | □提交 □免提交 |
| 企业参考品研究资料（如适用） | 须提交 | 免提交，申请人保存备查 | □提交 □免提交 |
| 生产工艺研究资料 | 须提交 | 免提交，申请人保存备查 | □提交 □免提交 |
| 三批产品的生产及自检记录 | 须提交 | 须提交 | □提交 |
| 其他非临床研究资料 | 如适用 | 如适用 | □提交 □不适用 |

【提示】 「二类免提交」≠「不用做」。原文写的是「由申请人保存，技术审评需要时应提交」——审评过程中被点名要，拿不出来就是体系与资料不符。给企业做规划时按「照做不交」安排，不要按「可以不做」安排。

# 4  临床评价资料

IVD 的临床评价只有两个二级项（4.1 章节目录、4.2 临床评价资料），比器械少一项「其他资料」。

本章目录（对应 4.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 章节目录 |  |  |
| 4.2 | 临床评价资料 |  |  |

## 4.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 4.2  临床评价资料

原文要求 1. 综述：（1）简要总结支持产品注册申报的临床评价过程和数据，说明临床评价路径和关键内容，包括试验地点（如机构）、试验方法、受试者及样本、评价指标及可接受标准、试验结果、结论、资料位置等。（2）论证上述数据用于支持本次申报的理由及充分性。2. 临床试验资料：开展临床试验的，应提交临床试验方案、临床试验机构伦理委员会同意开展临床试验的书面意见、知情同意书样本、临床试验报告（附各机构临床试验小结，包括小结正文及临床试验数据表、临床试验中所采用的其他试验方法或其他体外诊断试剂等产品的基本信息等），并附临床试验数据库，包括原始数据库、分析数据库、说明性文件和程序代码（如有）。境外临床试验资料应符合要求。临床试验相关资料签章应符合《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求。3. 其他临床评价资料：列入免于进行临床试验目录的体外诊断试剂，临床评价资料包括与「目录」对应项目的对比资料、临床评价报告（包括描述性比对分析和比对性能数据）等。4. 其他资料：提交使用申报产品在境内、外完成的其他临床评价资料，包括临床评价的摘要、报告、数据和临床文献综述、经验数据等。

（在此填写）

4.2.1  评价路径选择

□  临床试验路径

□  免于临床试验目录路径（与目录对应项目的对比资料 + 临床评价报告：描述性比对分析 + 比对性能数据）

□  校准品、质控品单独申请注册——不提交临床评价资料（48 号令第 40 条）

4.2.2  综述

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 临床评价路径 |  |
| 试验地点（机构） |  |
| 试验方法 |  |
| 受试者及样本 |  |
| 评价指标及可接受标准 |  |
| 试验结果 |  |
| 结论 |  |
| 资料位置 |  |

（另需论证：上述数据用于支持本次申报的理由及充分性）

4.2.3  临床试验资料（走此路径时填写）

□  临床试验方案

□  临床试验机构伦理委员会同意开展临床试验的书面意见

□  知情同意书样本

□  临床试验报告

□  各机构临床试验小结（小结正文 + 临床试验数据表 + 所用的其他试验方法或其他体外诊断试剂等产品基本信息）

□  临床试验数据库：原始数据库

□  临床试验数据库：分析数据库

□  临床试验数据库：说明性文件

□  临床试验数据库：程序代码（如有）

□  境外临床试验资料（如适用，须符合要求）

【提示·原文要点】 免临床走的是同品种方法学比对，不是器械那套「同品种临床文献/数据」。概念不能混——48 号令第 37、38 条与 47 号令对应条款的路径命名不同，写报告时用 IVD 的措辞。

# 5  产品说明书和标签样稿

IVD 说明书是注册证附件的组成部分，法律地位与器械说明书不同——这里提交的不是「随附文件」，而是将来加盖注册专用章的那一份。

本章目录（对应 5.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 章节目录 |  |  |
| 5.2 | 产品说明书 |  |  |
| 5.3 | 标签样稿 |  |  |
| 5.4 | 其他资料 |  |  |

## 5.1  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 5.2  产品说明书

原文要求 1. 应当提交产品说明书，内容应当符合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》和相关法规、规章、规范性文件、强制性标准的要求。2. 境外申请人应当提交产品原文说明书。

□  产品说明书（中文，一式两份）

□  境外申请人另附产品原文说明书

□  已按《体外诊断试剂说明书编写指导原则》及适用强制性标准逐项核对

【提示】 编制依据是《体外诊断试剂说明书编写指导原则》，不是器械的《医疗器械说明书和标签管理规定》那一套模板。两者章节结构不同，套用器械模板是 IVD 项目最常见的低级错误。

（在此填写）

## 5.3  标签样稿

原文要求 应当提交最小销售单元标签样稿，内容应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》和相关法规、规章、规范性文件、强制性标准的要求。

（最小销售单元标签样稿；含 UDI 载体示意时一并提供）

## 5.4  其他资料

原文要求 如适用，提交对产品信息进行补充说明的其他文件。

（如包装标识说明、符号解释、特殊储运标识说明等）

# 6  质量管理体系文件

注意顺序：IVD 这一章第一项是「综述」，第二项才是「章节目录」，与器械版相反。这是 122 号公告的原始顺序，照排不改。

本章目录（对应 6.1 章节目录）

| 编号 | 二级标题 | 页数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 综述 |  |  |
| 6.2 | 章节目录 |  |  |
| 6.3 | 生产制造信息 |  |  |
| 6.4 | 质量管理体系程序 |  |  |
| 6.5 | 管理职责程序 |  |  |
| 6.6 | 资源管理程序 |  |  |
| 6.7 | 产品实现程序 |  |  |
| 6.8 | 质量管理体系的测量、分析和改进程序 |  |  |
| 6.9 | 其他质量体系程序信息 |  |  |
| 6.10 | 质量管理体系核查文件 |  |  |

## 6.1  综述

原文要求 申请人应当承诺已按照相关法规要求建立相应的质量管理体系，随时接受质量管理体系核查。

（承诺声明，申请人签章）

## 6.2  章节目录

原文要求 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。

（使用上方表格）

## 6.3  生产制造信息

原文要求 1. 产品描述信息：申报产品技术原理和总体生产工艺的简要说明。2. 一般生产信息：提供申报产品及其组分的所有生产地址和联络信息。如适用，应当提供所有重要供应商名称和地址，包括外包生产、关键成分或原材料的生产（如抗原、抗体）和灭菌等。

| 类别 | 名称 | 地址 | 联络信息 | 承担的活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人/生产企业 |  |  |  |  |
| 外包生产 |  |  |  |  |
| 关键成分或原材料（如抗原、抗体） |  |  |  |  |
| 灭菌 |  |  |  |  |

【提示】 IVD 的供应商举证重点在「关键成分或原材料（如抗原、抗体）」——这是与器械（动物组织、药品、关键工艺）不同的举证对象。

（在此填写）

## 6.4  质量管理体系程序

原文要求 用于建立和维护质量管理体系的高层级质量管理体系程序，包括质量手册、质量方针、质量目标和文件及记录控制程序。

| 文件名称 | 文件编号 | 版本 | 对应条款 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量手册 |  |  |  |  |
| 质量方针 |  |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |
| 文件控制程序 |  |  |  |  |
| 记录控制程序 |  |  |  |  |

（在此填写）

## 6.5  管理职责程序

原文要求 用于通过阐述质量方针、策划、职责/权限/沟通和管理评审，对建立和维护质量管理体系形成管理保证文件的程序。

（程序文件清单：名称 / 编号 / 版本 / 位置）

## 6.6  资源管理程序

原文要求 用于为实施和维护质量管理体系所形成足够资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）供应文件的程序。

（程序文件清单）

## 6.7  产品实现程序

原文要求 高层级的产品实现程序，如说明策划和客户相关过程的程序。1. 设计和开发程序：用于形成从项目初始至设计转换的整个过程中关于产品设计的系统性和受控的开发过程文件的程序。2. 采购程序：用于形成符合已制定的质量和/或产品技术参数的采购产品/服务文件的程序。3. 生产和服务控制程序：用于形成受控条件下生产和服务活动文件的程序，这些程序阐述诸如产品的生产和服务活动、清洁和污染的控制、过程确认、标识和可追溯性等问题。4. 监视和测量装置控制程序：用于形成质量管理体系运行过程中所使用的监视和测量设备已受控并持续符合既定要求文件的程序。

| 子项 | 文件名称 | 编号 | 版本 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品实现策划 / 客户相关过程 |  |  |  |  |
| 设计和开发程序（含设计转换） |  |  |  |  |
| 采购程序 |  |  |  |  |
| 生产和服务控制程序（清洁污染控制、过程确认、标识与可追溯性） |  |  |  |  |
| 监视和测量装置控制程序 |  |  |  |  |

（在此填写）

## 6.8  质量管理体系的测量、分析和改进程序

原文要求 用于形成如何监视、测量、分析和改进以确保产品和质量管理体系的符合性，并保持质量管理体系有效性的文件的程序。

（程序文件清单：内审、过程监视、不合格品、纠正措施、数据分析、改进等）

## 6.9  其他质量体系程序信息

原文要求 不属于上述内容，但对此次申报较为重要的其他信息。

（如有，列明文件名称、编号、版本及位置）

## 6.10  质量管理体系核查文件

原文要求 根据上述质量管理体系程序，申请人应当形成相关质量管理体系文件和记录。应当提交下列资料，在质量管理体系核查时进行检查。1. 申请人基本情况表。2. 申请人组织机构图。3. 生产企业总平面布置图、生产区域分布图。4. 生产过程有净化要求的，应当提供有资质的检测机构出具的环境检测报告（附平面布局图）复印件。5. 产品生产工艺流程图，应当标明主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法。6. 主要生产设备和检验设备（包括进货检验、过程检验、出厂最终检验所需的相关设备；在净化条件下生产的，还应当提供环境监测设备）目录。7. 质量管理体系自查报告。8. 如适用，应当提供拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明。

（在此填写）

□  1. 申请人基本情况表

□  2. 申请人组织机构图

□  3. 生产企业总平面布置图、生产区域分布图

□  4. 净化生产的环境检测报告（附平面布局图）复印件——有净化要求时

□  5. 产品生产工艺流程图（标明主要控制点与项目、主要原材料与采购件来源及质量控制方法）

□  6. 主要生产设备和检验设备目录（进货检验、过程检验、出厂最终检验；净化生产另含环境监测设备）

□  7. 质量管理体系自查报告

□  8. 与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明——适用时

# 附录　变更注册 / 延续注册的资料取舍

IVD 的变更与延续资料另立于 122 号公告附件 5（延续）与附件 6（变更备案/变更注册），不从本模板六章里删项。下表只标差异框架，正式编制须以对应附件原文为准。

## 一、延续注册（122 号公告附件 5）

| 章 | 资料项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 一 监管信息 | 章节目录 / 申请表 / 关联文件 / 沟通记录 / 符合性声明 | 关联文件须附原注册证及附件、历次变更文件复印件；符合性声明须先声明「延续注册产品没有变化」 |
| 二 非临床资料 | 产品技术要求 / 其他资料 | 有效期内发生技术要求变更的，提交按变更文件修改后的技术要求 |
| 三 临床评价资料 | 证载继续完成事项涉临床评价时的总结报告 | 仅适用时有此章内容 |

## 二、变更注册 / 变更备案（122 号公告附件 6）

【专家口径·已由 122 号附件 3 印证】 IVD 的变更判断有个前提性差异：说明书属注册证附件，因此说明书内容的变化原则上就是许可事项变更，器械那套「说明书更改告知」通道不适用。仅信息性文字变化（联系方式、生产许可证号、注册证号、标识解释、配套产品证号等）可自行修改，其余一律走变更。